УДК 621.31.311.728:725

Фотометр розподільчий портативний

Харанжевич О.В., студ.; Романова Т.І., маг.;

Носанов М.І., к.т.н., проф.; Тимченко В.І., к.ф-м.н., доц.

(Донбаська  національна  академія  будівництва  та архітектури, м. Макіївка, Україна)

Фотометр розподільчий призначений для вимірювання просторового світлорозподілення різноманітних джерел світла і світильників.

Відомі фотометри розподільчі бувають у вигляді фотометричної лави або поворотного пристрою, який установлюється на фотометричній лаві [1, 2].

Одним з них є [2], що містить вимірювальну лампу, лімб, дзеркала, нейтральний світлофільтр, світлорозсіювальне скло, приймач випромінювання, прилад, що вимірює фотострум, фотометричну лаву.

Цей фотометр поряд із великими перевагами має і ряд недоліків. Одним із них є те, що він розрахований, як стаціонарна установка для обмеженого типу джерел світла і світильників.

На кафедрі електротехніки і автоматики в Донбаській національній академії будівництва та архітектури був розроблений фотометр розподільчий портативний [3], конструкція якого дозволяє варіювати габаритами установки в будь-яких межах для різних типів ламп розжарювання (ЛР), компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ), світлодіодів (СД) та світлодіодних ламп (СДЛ), він швидкозбірний та швидкорозбірний, портативний з малою вагою та невеликими габаритами, з точністю вимірювання, установленою ГОСТом [2].

Даний фотометр виготовляється із полегшених (алюмінієвих) універсальних закріплювальних елементів, які можуть швидко трансформуватися під різноманітні типи джерела світла та світильники з різними габаритами.

На мал. 1 і 2 зображений загальний вид фотометру розподільчого портативного.

Запропонований фотометр містить: 1 – джерело світла, яким може бути ЛР, КЛЛ, СД або СДЛ; 2 – лімб круглої форми з нанесеними через 5° кутами α від 0° до 360°;    3 – горизонтальні алюмінієві трубки, що обертаються (вісь обертання); 4 – стрілка, що показує кут повороту α; 5 – поворотний пристрій; 6 – плече для кріплення джерел світла або світильників (повинен бути набір для різних габаритів освітлювальних приладів); 7 – патрон; 8 – закріплювальні елементи; 9 – скляний плафон (показаний умовно); 10 – вертикальні стійки висувні; 11 – вертикальні стійки базові; 12 – основа; 13 – прилад, що вимірює фотострум (проградуйований у мкА або у лк); 14 – пересувна полиця; 15 – приймач випромінювання зі світлофільтром і світлорозсіювальним склом; 16 – полиця для розміщення приймача випромінювання; 17 – електричний шнур.

| Мал. 1 | Мал. 2 |
| --- | --- |

Дослідні виміри показали, що довірча межа погрішності результатів вимірів сили світла не виходить за рамки припустимих значень ±5% при довірчій імовірності 0,95 [1].

Запропонованим фотометром можна фотометрирувати різні джерела світла, такі як лампи розжарювання, компактні люмінесцентні лампи, світлодіоди та світлодіодні лампи, а також світильники з цими лампами. Установка портативна, швидко збирається (приблизно 10 хвилин) та розбирається (приблизно 5 хвилин). Легко трансформується під різні освітлювальні прилади, що фотометрируються.

Габарити можуть мінятись від 1500×600×65 мм до 2600×1000×65 мм. Має невелику вагу (приблизно 5 кг) та легко переноситься однією людиною.

Таким чином, даний фотометр можна рекомендувати для організацій, які займаються освітлювальною технікою: міськсвітлу, заводам, фабрикам, залізним дорогам, морфлоту, аеродромам, учбовим закладам та ін., так як він відповідає вимогам ГОСТ 17616–82 та ГОСТ 17677–82.

Перелік посилань

- ГОСТ 17677–82. Светильники. Общие технические условия. Москва, 1982.

- ГОСТ 17616–82. Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров. Москва, 1982.

- Носанов М.І., Тимченко В.І. та ін. Фотометр розподільчий портативний. Патент України на корисну модель №u 2008 01588 (пріоритет), 2008 р.